V97057136

rev. 004

11/2013

Русский…………………………………….1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила техники безопасности.	3

1.1. Условные обозначения…………………………………………………………………………….3

1.2. Предназначение и способ применения………………………………………………………..3

1.2.1. Классификация и другие нормативы	3

1.2.2. Условия окружающей среды	3

1.2.3. Гарантия	4

1.2.4. Утилизация по окончании срока службы	4

1.3. Рекомендации по технике безопасности………………………………………………………4

1.4. Чистка и дезинфекция……………………………………………………………………………...6

2. Описание установок	7

2.1 Нижняя подача………………………………………………………………………………………. 7

2.2 Верхняя  подача………..…………………………………………………………………………...7

3. Включение установки	8

4. Работа кресла VICTOR AM6015	8

4.1. Система безопасности……………………………………………………………………………..8

4.2. Регулируемый подголовник………………………………………………………………………8

5. Столик врача	9

5.1. Пульт управления………………………………………………………………………………….10

5.1.1. Функции подачи воды в стакан и плевательницы для ополаскивания……………..10

5.1.1.1. Установка уровня воды в стакане	..10

5.1.1.2. Включение/выключение нагревателя воды для подачи воды в стакан	10

5.1.1.3. Установка времени ополаскивания плевательницы	11

5.1.2. Включение/выключение негатоскопа	11

5.1.3. Позиции "автоматического возврата" кресла	11

5.1.4. Установка положений 1, 2 и 3 кресла 	11

5.2. Ножной блок управления…………………………………………………………………………12

5.3.Шприц-пистолет……………………………………………………………………………………..13

5.4. Турбинка………………………………………………………………………………………………13

5.5. Скалер…………………………………………………………………………………………………14

6. Столик ассистента	15

6.1. Аспирационные шланги………………………………………………………………………….15

7. Работа гидроблока	16

7.1. Плевательница и заполнение стакана………………………………………………………..16

7.2. Автономная система ПОДАЧИ ВОДЫ………………………………………………………….17

8. Принадлежности	18

8.1 Светильник……………………………………………………………………………………………18

8.1.1. Применение	…….18

8.1.2. Описание светильника	18

9.Условия установки	19

10. Обслуживание	20

10.1. Обслуживание инструментов…………………………………………………………………20

10.2. Чистка фильтров хирургического отсоса………………………………………………….20

10.3. Хирургический отсос…………………………………………………………………………….20

11. Упаковка	21

11.1. Транспортирование и складирование………………………………………………………21

12. Устранение проблем	….22

13. Технические данные.	25

14. Размеры	26

14.1 Международная версия………………………………………………………………………….26

14.2 Континентальная версия………………………………………………………………………..27

15. Протокол обслуживания  стоматологических установок AM6015………………………….. 29

1. Общие рекомендации

• В данной инструкции изложено, как нужно правильно использовать стоматологические установки серии AM6015.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с ними.

• В данной инструкции описаны все модели серии AM8015 и максимально возможное количество принадлежностей, поэтому не все параграфы можно практически применить к приобретенной вами комплектации.

• Запрещены воспроизведение, запись и передача в любой форме (электронной, механической, ксерокопированием, переводом или иными средствами) данной публикации без письменного разрешения со стороны Suzhou Victor Medical Equipment Co. Ltd.

• Информация, технические данные, иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, не являются строго зафиксированными.Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd оставляет за собой право вносить технические изменения и улучшения в устройства, не меняя при этом настоящую инструкцию.

• Производитель проводит политику, направленную на непрерывное улучшение качества своей продукции. Несмотря на предпринимаемые усилия в отношении того, чтобы техническая документация была всегда актуальной, возможно, настоящее руководство не совпадает полностью в описании существующих характеристик. Производитель оставляет за собой также право вносить любые изменения без предуведомления.

  - 1 Условные обозначения

Значение применяемых символов:

- Тип защиты от прямых и непрямых контактов: Класс I

Тип защиты от прямых и непрямых контактов: Тип B

- ВНИМАНИЕ!

Указывает на ситуацию, при которой несоблюдение инструкции может привести к поломке оборудования или к нанесению вреда пользователю и/или пациенту.

- ПРИМЕЧАНИЕ:

Указывает на важную информацию для пользователя и/или персонала технического обслуживания.

- Контакт защитного заземления

- Переменный ток

- Часть, стерилизуемая в автоклаве

- Кнопка управления ВКЛ\ВЫКЛ (ON/OFF)

- Открыто (часть прибора)

- Закрыто (часть прибора)

- Аппаратура соответствует требованиям, установленным директивой CED 93/42 (Оборудование класса IIa)

- Аппаратура соответствует требованиям, установленным директивой CED 93/42 (Медицинские устройства общего пользования класса I)

- Знак утилизации электрических и электронных приборов в соответствии с Директивами 2002/95/ CE, 2002/96/CE и 2003/108/ CE

1.2. Предназначение и способ применения

• Стоматологические установки серии AM6015 являются аппаратурой медицинского применения, предназначенной для зубоврачебного лечения.

• Столик врача может быть укомплектован максимум 5-ю инструментами.

• Столик ассистента может быть укомплектован 2-мя аспирационными канюлями и 2-мя инструментами.

• С данной аппаратурой может работать только соответствующим образом обученный персонал (старший, средний и младший медицинский персонал).

• Аппаратура предназначена для непрерывного использования под прерывистой нагрузкой (время работы с ее отдельными частями указано в соответствующих разделах).

1.2.1. Классификация и другие нормативы

• Классификация МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Классификация стоматологических установок в соответствие с правилами Приложения IX Директивы 93/42/CEE: Класс IIa.

• Классификация ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Классификация оборудования в соответствии с нормой IEC. 60601-1 о безопасности медицинского оборудования: Класс I - Tип B.

• Другие нормативы

Стоматологические установки серии AM6015 созданы в соответствие с нормами CEI EN ISO 60601-1 (2° изд.), CEI EN ISO 60601-1-2, ISO 7494 e ISO 6875.

1.2.2. Условия окружающей среды

Оборудование необходимо устанавливать в помещения со следующими условиями:

• температура 10 - 40°C;

• относительная влажность 30 - 75%;

• атмосферное давление 700 - 1060 гПа;

• давление воздуха при входе в аппаратуру 5 - 8 бар;

• жесткость воды при входе в аппаратуру – не более 60 мг/л;

• давление воды при входе в аппаратуру 2 - 5 бар;

• температура воды при входе в аппаратуру – не более 25°C.

1.2.3. Гарантия

Гарантия действует при условии соблюдения следующих предписаний:

• соблюдение условий, приведенных в гарантийном сертификате;

• аппаратура должна применяться исключительно в соответствие с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве;

• электрооборудование помещения, в которое устанавливается аппаратура, должно соответствовать правилам I.E.C 60364-7-710 (стандарты, относящиеся к электрооборудованию помещений, приспособленных под медицинское и стоматологическое применение);

• устройство должно питаться от  линии 3x1,5 mm2 , защищенной двухполюсным выключателем, соответствующим нормативам (10 A, 250 В, отключающая способность минимум 6000 A, расстояние между контактами минимум 3 мм).

1.2.4. Утилизация по окончании срока службы

В соответствии с Директивами 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, касающимися снижения использования опасных веществ в электрической и электронной аппаратуре, а также сбору, переработке, повторному использованию и утилизации отходов от электрических устройств, последние обязаны подвергаться утилизации как бытовые отходы, их сбор следует осуществлять отдельно. На момент приобретения новой аппаратуры эквивалентного типа, об аппаратуре, срок службы которой закончился, следует позаботиться. Производитель несет ответственность за действия, определенные конкретными местными законами. Надлежащий раздельный сбор закончившей свой срок аппаратуры  с целью ее последующего повторного использования, переработки и утилизации без ущерба для окружающей среды помогает избежать возможных отрицательного воздействия на окружающую среду  и на здоровье и способствует повторному использованию материалов, из которых состоит аппаратура. Незаконная утилизация продукции влечет за собой наложение санкций, определенных соответствующими национальным законодательством.

ВНИМАНИЕ!

Символ перечеркнутого мусорного контейнера, нанесенный на аппаратуру, указывает на то, что аппаратура по окончанию своего срока службы должна быть утилизирована отдельно от других отходов.

## 1.3. Рекомендации по технике безопасности

ВНИМАНИЕ!

• Установка всей аппаратуры всегда производится сразу на весь срок службы.

В зависимости от типа кресла, к которому подобрана стоматологическая установка, обращайтесь к установочным ДАННЫМ, приведенным в параграфе «Технические данные». Фирма Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd снимает в себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный людям или вещам в случае, если не будут соблюдаться требования настоящей статьи. • Технический специалист, не уполномоченный фирмой Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd, который приступает к изменению продукта, заменяя части или компоненты на отличные от тех, которые применяет изготовитель, берет на себя ответственность, аналогичную ответственности самого производителя.

Фирма Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd снимает в себя всякую ответственность за ущерб, нанесенный людям или вещам в случае, если не будут соблюдаться требования настоящей статьи

• Кресло

Максимально допустимая нагрузка на кресло – 135 кг. Эту величину превышать нельзя..

• Опорная поверхность подносов

Нельзя превышать нижеследующие значения максимальной нагрузки:

- держатель подноса, закрепленный на столике врача (версия CONTINENTAL) максимально допустимая, однородно распределенная нагрузка 2 кг.

- держатель подноса, закрепленный на столике врача (версия INTERNATIONAL) максимально допустимая, однородно распределенная нагрузка 2 кг.

• Соединения с внешними приборами

Оборудование можно электрически подключать только к приборам, обозначенным символом CE.

• Электромагнитные помехи

Применение в кабинете или в непосредственной от него близости электрооборудования, не соответствующего нормам I.E.C. 60601-1-2, может вызвать электромагнитные или иного рода помехи, вызывая тем самым сбои в работе стоматологической установки. В этих случаях рекомендуется заранее отключать питание стоматологической установки прежде, чем использовать такие устройства.

• Замена боров

Приводить в действие устройства разблокировки турбинных и угловых наконечников можно только в случае, когда бор полностью остановлен. В противном случае система блокировки будет повреждена и боры могут выпасть и поранить. Нужно использовать только качественные откалиброванные боры . Для того, чтобы проверить состояние блокирующего устройства, нужно ежедневно, перед началом работы, удостоверяться в том, что бор прочно заблокирован в инструменте. Дефекты в блокировочной системе, вызванные неправильным использованием, легко распознать, и они не покрываются гарантией.

• Пациенты, носящие кардиостимулятор и/или слуховой протез

При лечении пациентов, носящих кардиостимулятор и/или слуховой протез, необходимо учитывать то возможное воздействие, которое могут оказать используемые приборы на кардиостимулятор и/или слуховой протез. Для этого изучайте научно-техническую информацию по данному вопросу.

• Имплантология

В случае, если стоматологическая установка применяется для работ по имплантологии, и при этом используется специально предназначенные для этого автономные устройства, рекомендуется отключить электропитание кресла, чтобы избежать возможных нежелательных движений, вызванных неисправностями и/или  случайным включением кнопок управления движением кресла.

• Перед тем, как покинуть амбулаторию, отключите подачу воды в кабинет и общий выключатель аппаратуры.

• Аппаратура не защищена от проникновения жидкостей (IPX 0).

• Аппаратура не пригодна для использования в присутствии горючей смеси анестетического газа с кислородом или с оксидом азота.

• Аппаратуру нужно поддерживать в полностью исправном состоянии. Изготовитель снимает с себя всякую за любое злоупотребление в эксплуатации, пренебрежение правилами при эксплуатации и за неправильное использование аппаратуры.

• С аппаратурой должен работать только уполномоченный на это медицинский персонал (высшей, средней и младшей категории), соответствующим образом подготовленный.

• Включенная или подготовленная к включению аппаратура всегда должна оставаться под присмотром, в особенности ее нельзя оставлять без наблюдения в случае присутствия детей, психически больных или в целом персонала, не уполномоченного к работе с аппаратурой..

• Соблюдение качества воды

Для соблюдения законных медицинских и национальных требований к качеству воды, выходящей из стоматологических установок, фирма Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd рекомендует укомплектовать стоматологическую установку дезинфекционной установкой. Пользователь стоматологической установкой несет ответственность за качество воды и должен, если это необходимо, применить альтернативные меры для поддержания качества воды в случае, если зубоврачебный комплекс используется без  дезинфекционной установки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обращайтесь к вашему местному дилеру или к стоматологическому обществу, которые дадут вам более подробную информацию по поводу национальных требований и применяемых мер

1.4. Чистка и дезинфекция

Чистка – это первый шаг, необходимый в любом процессе дезинфекции. Протирание с помощью чистящих средств и поверхностно-активных веществ, а также ополаскивание водой удаляет значительное количество микроорганизмов. Если какая-нибудь поверхность не была предварительно очищена, процесс дезинфекции не будет успешным. Если поверхность нельзя должным образом очистить, ее надо защитить .

Внешние части аппаратуры нужно чистить и дезинфицировать с помощью туберколоцидной продукции, предназначенной для медицинского использования с показаниями для СПИДа (среднего уровня), предназначенной для небольших поверхностей.

Применять любую чистящую продукцию нужно, соблюдая правила ее использования, предписанные ее производителем.

Большое количество препаратов и химических продуктов, применяемых в стоматологическом кабинете, могут повредить лакированные поверхности и пластмассовые изделия. Проведенные тесты и исследования показали, что такие поверхности нельзя полностью предохранить от агрессивного воздействия всех продуктов, которые можно обнаружить на рынке.

Поэтому мы советуем ставить защитные экраны везде, где это возможно. Степень агрессивности воздействия химических продуктов также зависят от времени их нахождения на поверхности.

Важно, поэтому, не оставлять выбранный продукт на поверхностях аппаратуры дольше, чем это предписано их производителем.

Учитывая агрессивность активных веществ, применяемых в дезинфицирующих средствах, рекомендуется использовать продукцию, содержащую не более:

• 96%-й этанол:

Концентрация: не более 30 г на каждые 100 г дезинфицирующего средства

• Пропанол

Концентрация: не более 20 г на каждые 100 г дезинфицирующего средства

• Комбинация этанола и пропанола

Концентрация: их комбинация не должна превышать 40 г  на каждые 100 г дезинфицирующего средства

Фирма Cefla sc - Cefla Dental Group выполнила сравнительные тесты среди имеющихся на рынке основных дезинфицирующих средств и пластмасс собственного производства.

Наиболее подходящими оказались следующие продукты:

• Incidin Spezial (Henkel Ecolab)

• Omnizid (Omnident)

• Plastisept (ALPRO) (не туберколоцидный, так как приготовлен не на спиртовой основе )

• RelyOn Virkosept (DuPont).

• Green & Clean SK (Metasys) (не туберколоцидный, так как приготовлен не на спиртовой основе)

ВНИМАНИЕ!

• Не применяйте продукты, содержащие изопропиловый спирт (2-пропанол, изопропанол).

• Не применяйте продукты, содержащие гипохлорит натрия (отбеливатель)

• Не применяйте продукты, содержащие фенолы.

• Не распыляйте выбранный вами продукт непосредственно на поверхности аппаратуры.

• Не перемешивайте продукты между собой или не смешивайте их с другими жидкостями, не перечисленными выше.

• Каждый продукт применяйте в строгом соответствии с инструкциями, предоставленными изготовителем.

Инструкции по чистке и дезинфекции.

Для чистки и дезинфекции применяйте мягкую одноразовую салфетку, неабразивную (избегайте использовать бумагу из вторсырья), или же стерильную марлю.

Не рекомендуется использовать губки из ткани и, во всяком случае, подобного рода материалы, которые можно использовать повторно.

ВНИМАНИЕ!

• Рекомендуется выключить стоматологическую установку перед тем, как приступить к чистке и дезинфекции внешних поверхностей.

• Все предметы, которые применялись для чистки и дезинфекции, нужно выбросить по окончании операции.

# 2. Описание установок

Столик врача (инструменты возвращаются

в стандартное положение при помощи

системы «подпружинивания»)

опирается на двойной кронштейн, один

из которых – на шарнирах, а второй –

самобалансирующийся.

## 2.1 Международная версия

Описание частей

  - Ножной блок управления

  - Кресло

  - Спинка

  - Подлокотник

  - Подголовник

  - Столик ассистента

  - Плевательница

  - Устройство подачи воды в стакан

  - Светильник

  - Неподвижный кронштейн

  - Подвижный кронштейн

  - Столик врача

  - Негатоскоп на консоли управления врача

  - Рукоятка с пневмотормозом

  - Консоль управления врача

  - Основание кресла

## 2.2 Континентальная версия

Описание оборудования

- ножной блок управления

- кресло

- спинка

- подлокотник

- подголовник

- столик ассистента

- плевательница

- устройство подачи воды в стакан

- светильник

- неподвижный кронштейн

- подвижный кронштейн

- столик врача

- негатоскоп на консоли управления

врача

- рукоятка с пневмотормозом

- поднос

- консоль управления врача

- основание кресла

КРЕСЛО

Время работы

Время работы и перерыва:

работа 2 мин. - перерыв 18 мин.

Максимально допустимая нагрузка.

Максимально допустимая нагрузка на кресло - 135 кг.

ВНИМАНИЕ!

Данное значение превышать нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо использовать только оригинальные запасные части фирмы Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd.

# 3. Включение стоматологической установки

Подключите подачу ВОДЫ и ВОЗДУХА.

Включите главный выключатель, расположенный в основании кресла.

Убедитесь, что светодиод “POWER” на консоли врача не горит.

ВНИМАНИЕ!

- Выключите подачу ВОДЫ, ВОЗДУХА и ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА перед тем, как покинуть клинику.

# 4. Работа кресла VICTOR AM6015

## 4.1. Система безопасности

ВНИМАНИЕ!

Кнопки перемещения кресла на панели врача:

задействуя любую кнопку перемещения кресла, любой вид перемещения кресла, находящийся в движении, будет заблокирован.

## 4.2.Регулируемый подголовник

Регулировка высоты подголовника.

Оператор должен поднимать и/или толкать вниз подголовник вплоть до достижения им желаемого положения.

Регулировка ориентации подушки.

Поверните рукоятку (H) для освобождения подголовника и перемещайте его вплоть до достижения им желаемого положения. Достигнув его, поверните рукоятку H, чтобы зафиксировать подушку.

ВНИМАНИЕ!

• Максимальная нагрузка, прилагаемая к подголовнику: 10 кг

• Не перемещайте подголовник, когда на него опирается голова пациента.

# 5.Столик врача

Расположение инструментов.

Положение инструментов в отверстиях столика определяется клиентом на этапе размещения заказа.

Активация инструментов

• пистолет управляется только двумя кнопками, расположенными на нем самом (смотри часть 5.3.).

• все остальные инструменты, после их извлечения, активируются с помощью ножного блока управления (см часть 5.2.)

Одновременное использование инструментов.

ВНИМАНИЕ!

Устройство, основанное на пневматической схеме, не позволяет, чтобы инструменты использовались одновременно, если они сняты с подставки.

Позиционирование столика врача.

Столик врача перемещается во всех направлениях.

Чтобы отрегулировать высоту столика и/или его ориентацию на горизонтальной плоскости,  достаточно взяться рукой за рукоятку (a) и отжать кнопку ( A ) большим пальцем.

.

Чистка

Очищайте столик с помощью подходящего средства, эффективного против бактерий и грибков, и, особенно эффективного против вирусов (включая вирус гепатита Б и СПИД); смотри параграф 1.4.

Используйте чистящий продукт, внимательно следуя инструкциям производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Продукт следует распылять  на мягкое бумажное полотенце или стерильную марлю.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте кислоты или абразивные продукты.

## 5.1. Пульт управления

Описание кнопок

### 5.1.1 . Функции подачи воды в стакан и ополаскивания плевательницы

Нажмите кнопку подача воды в стакан ()и/или кнопку ополаскивание плевательницы () чтобы начать процедуры, связанные с установкой времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы отменить процедуру, снова нажмите на эту кнопку.

#### 5.1.1.1. Установка уровня воды в стакане

- Нажмите ()для перехода к процессу установки: включится соответствующий световой сигнал

- Сохраняйте нажатой кнопку подача воды в стакан ()до достижения желаемого уровня воды в стакане

- Нажмите () чтобы запомнить уровень и выйдите из статуса установки: световой сигнал установки погаснет

#### 5.1.1.2. Включение/выключение нагревателя воды для подачи воды в стакан

- Нажмите кнопку нагревателя () чтобы включить/выключить нагреватель (опционно):

  - световой сигнал горит, когда температура воды достигает заданного значения

  - в процессе нагрева световой индикатор мигает

  - когда нагреватель выключается, световой индикатор выключается

- Если температура понижается, нагреватель автоматически включается: световой индикаторт начинает мигать.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте включения нагревателя, когда подача воды отключена.

#### 5.1.1.3. Установка времени ополаскивания плевательницы

- Нажмите  ()для перехода к процессу установки (световой сигнал загорается)

- Нажмите кнопку ополаскивание плевательницы () следующим образом	:

  - Один раз для 30-секундного ополаскивания (один звуковой сигнал подтверждения)

  - Два раза для 60-секундного ополаскивания (два звуковых сигнала подтверждения)

  - Три раза для установки нормального открытия (три звуковых сигнала подтверждения)

  - Четрые раза для установки 12-секундного ополаскивания (тестовый режим) (четыре три звуковых сигнала подтверждения)

- Нажмите кнопку ()для запоминания времени и выйдите из процесса установки: (световой сигнал потухнет).

### 5.1.2. Включение/выключение негатоскопа

- Негатоскоп включается/выключается нажатием кнопки( ).

### 5.1.3. Позиции «автоматического возврата» кресла

• Для включения «автоматического возврата» кресла нажмите кнопку ():кресло автоматически вернется в первоначальное положение, сиденье будет находиться в самом нижнем положении, а спинка – в ближайшем установленном положении.

### 5.1.4. Установка положений 1, 2 и 3 кресла

Выполните следующие операции:

- Нажмите и удерживайте кнопку () в течение примерно 2 секунд: раздастся звуковой сигнал,и загорится световой сигнал, указывая на переход к процессу установки

- Приведите кресло в желаемое положение при помощи кнопок ручного перемещения

- Нажмите кнопки () или () или () чтобы связать выбранное положение с какой-либо из кнопок

- Снова нажмите кнопку (): соответствующий световой сигнал потухнет, указывая на завершение процесса запоминания

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы вызвать любое установленное положение из памяти, просто нажмите соответствующую кнопку.

## 5.2. Ножной блок управления

Главная педаль управления

• Нажмите на педаль, чтобы включить инструмент*

Возможна установка опции переключателя функций (применяемая для управления водой).

Переключатель функций(опционно)

• Переключатель в левом положении——подача воды будет запрещена, возможно только поступление воздуха к турбинке или к микромотору.

• Переключатель в правом положении——подача и воды, и воздуха (спрея). При извлеченном инструменте, к турбинке или к микромотору поступает спрей.

Спрей можно установить через клапаны (f) и (g).(см. часть 5.4)

NOTE:

Рекомендуется включать подачу воздуха после подачи воды, чтобы удалить капли жидкости, остающиеся в трубках спрея.

Управление креслом (со столика врача**)

Управляет следующими движениями:

↑	подъем сиденья вверх

→	подъем спинки вверх

↓	опускание сиденья вниз

←	опускание спинки вниз

Чтобы остановить движение, отпустите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Управление всеми движениями кресла блокируется, если инструмент извлечен и педаль ножного блока управления активирована (эта функция по заказу).

Чистка

Очищайте ножной блок управления при помощи подходящего средства, эффективного против бактерий и грибков, в особенности против вирусов (включая вирус гепатита Б и СПИД): см. параграф 1.4.

Используйте любое чистящее средство, соблюдая инструкции изготовителя.

.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Продукт следует распылять на мягкую одноразовую бумажную салфетку или на стерильную марлю.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте кислоты или абразивные продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае, если ножной блок управления скользит по полу, очистите с помощью сухой тряпочки от пыли противоскользящую резину, положенную под основание.

## 5.3.Шприц- пистолет

Описание инструмента

a носик

b рукоятка

c кольцо отсоединения/подсоединения носика

d кнопка воздуха

e кнопка воды

ПРИМЕЧАНИЕ:

- кнопки (e + d) = подается спрей

## 5.4. Турбинка

Присоединение наконечника и замена бора.

Обратитесь к специальным инструкциям, приложенным к наконечнику..

Применение

- Время действия: работа 5 мин., перерыв 5 мин.

- Приведите инструмент в рабочее положение.

Для включения инструмента воздействуйте на рычаг блока ножного управления (см. параграф 5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- (f)  проточный клапан для подключения только воды.

- (g)  проточный клапан для подключения только воздуха.

- (h)  четыре рукоятки для установления вытесняющего давления для наконечника (соответствующее вытесняющее давление наконечника справа налево подсоединяется движением? рукоятки спереди назад)

Чистка и уход.

Обратитесь к специальным инструкциям, приложенным к наконечнику.

Стерилизация.

Автоклав  при 135°C (2 бара). Минимальное время 15 мин.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как приступить к стерилизации, ознакомьтесь с соответствующими инструкциями по эксплуатации, приложенными к наконечнику.

Нормы безопасности..

ВНИМАНИЕ!

- Турбинку нельзя запускать, если предварительно не был установлен бор или имитатор бора.

- Во время работы нельзя нажимать на кнопку разблокировки бора.

- Трение между кнопкой и крыльчаткой турбинки перегревает головку и может вызвать ожоги.

- Внутренние ткани пациента (язык, щека, губы и т.п.) должны быть защищены от контакта с кнопкой с помощью соответствующих инструментов (зеркальца и т.п.)

- Боры и различные инструменты, укрепленные на наконечнике, должны соответствовать Стандарту по биосовместимости EN 10993-1.

5.6. Скалер

Соединение наконечника и насадок.

Руководствуйтесь соответствующими инструкциями, приложенными к наконечнику.

Применение.

- Время работы: работа 5 мин., перерыв 5 мин.

- Привести инструмент в рабочее положение.

- Для включения инструмента задействуйте педаль ножного блока управления (смотри параграф 5.2).

NOTE:

Соответствующий кран регулирует количество охлаждающей воды.

Нормы безопасности.

ВНИМАНИЕ!

- Перед подсоединением наконечника убедитесь, что контакты полностью сухие. В случае необходимости, высушите их при помощи воздуха из шприца-пистолета.

- Убедитесь, что резьбовые части насадок и наконечника совершенно чистые.

- Не изменяйте форму насадок.

- Проверяйте периодически состояние изношенности насадок и заменяйте их в следующих случаях: очевидный износ, падение работоспособности, деформация или удар.

Регулировка мощности скалера.

Используйте потенциометр (A) чтобы «повысить» и/или «снизить» выделяемую мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ!

На рисунке справа указано положение (A).

Чистка и обслуживание.

Руководствуйтесь специальными инструкциями, приложенными к инструменту.

ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте наконечник в дезинфицирующие или чистящие растворы.

- Динамометрический ключ стерилизовать не нужно, дезинфицируйте его холодным способом, используя изопропиловый спирт.

Стерилизация.

- Насадки: автоклав  при 135°C (2 бар). Минимальное время: 15 мин.

- Наконечник: автоклав  при 135°C (2 бар). Минимальное время: 15 мин.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением этапа стерилизации, изучите соответствующие инструкции, приложенные к инструменту.

Нормы безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Насадки, устанавливаемые на наконечник, должны соответствовать Стандарту о биосовместимости EN 10993-1.

6. Столик ассистента

Основные характеристики

- Столик связан с гидроблоком посредством шарнирного кронштейна, что дает возможность располагать столик в наиболее удобном для оператора месте.

- Столик может быть оборудован 2-мя аспирационными шлангами: один для отсоса воздуха, второй – для отсоса воды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как опция, столик ассистента может иметь один дополнительный инструмент.

Чистка

Чистите столик ассистента, используя подходящий продукт, эффективный против бактерий и грибков, в особенности против вирусов (включая вирус гепатита Б и СПИД): смотри параграф 1.4.

Используйте любой чистящий продукт, руководствуясь инструкциями, данными производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Продукт  нужно распылять на одноразовую мягкую бумажную салфетку или на стерильную марлю.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте кислоты или абразивные продукты.

## 6.1. Аспирационные шланги

Отсос начинается после снятия шланга со столика. Чтобы отрегулировать мощность остоса, используйте ползун, расположенный на терминале-держателе канюли.

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте абразивные продукты или кислоты.

Промывка аспирационных канюль.

Так как на стоматологических установках могут быть установлены различные системы аспирации ( «мокрые», или «сухие»), то, для дезинфекции аспирационной установки рекомендуется строго придерживаться инструкций производителя системы аспирации в том, что касается как используемого продукта, так и времени и способа его использования.

ВНИМАНИЕ!

Количество дезинфицирующего средства и время контакта таковы, чтобы обеспечить только промывку системы аспирации; для правильного обслуживания системы аспирации рекомендуется придерживаться инструкций производителя в том, что касается дезинфекции.

Стерилизация.

• Терминалы - держатели канюль: автоклав  до 135°C (2 бар), минимальное время: 15 мин.

• Аспирационные шланги: стерилизация холодным способом, погружением.

ВНИМАНИЕ!

Не подвергайте шланги процедурам, которые предусматривают температуры, превышающие 55°C.

Обслуживание

Периодически смазывайте аспирационные шланги и защелки терминалов – держателей канюль, используя силиконовый спрей.

ВНИМАНИЕ!

Применяйте только те канюли, которые поставляются вместе с установкой, и, впоследствии, только оригинальные запасные канюли.

Аспирационные канюли должны удовлетворять требованиям Стандарта о биосовместимости EN 10993-1.

7. Работа гидроблока

7.1. Плевательница и заполнение стакана

Фонтанчик для подачи воды в стакан можно снять для того, чтобы облегчить чистку.

.

Управляющие кнопки

Кнопка подачи воды в стакан

Кнопка ополаскивания плевательницы

Регулировка количества воды для заполнения стакана.

Обратитесь к параграфу 5.1.1.1. Установка уровня воды в стакане

Регулировка ополаскивания плевательницы.

Вода в плевательницу может подаваться как ручным способом (кнопкой ON/OFF), так и при помощи функции запоминания времени.

За более подробной информацией по этому поводу обратитесь к параграфам 5.1.1 Функции подачи воды в плевательницу и ополаскивания плевательницы и 5.1.1.3. Установка времени ополаскивания плевательницы.

Чистка и дезинфекция

Чистку следует проводить ежедневно, по окончании рабочего дня.

- Керамические плевательницы: тщательно вымойте, используя специальное  средство (например, MD 550 Orotol DÜRR).

- Фильтр плевательницы: промыть под проточной водой, используя имеющиеся в продаже чистящие средства

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте абразивные продукты и кислоты.

7.2. Автономная система ПОДАЧИ ВОДЫ

Описание системы

Автономная система ПОДАЧИ ВОДЫ снабжена бачком с дистиллированной водой (a) , расположенным под гидроблоком.

Вместимость бачка составляет 1000см3.

Дистиллированная вода питает спреи всех наконечников, расположенных на столике с инструментами.

Включение/выключение автономной системы ПОДАЧИ ВОДЫ

- наполните бачок (подробнее смотри в следующем параграфе) и установите его

- СИСТЕМА ВКЛЮЧЕНА: установите выключатели в положение “OPEN AIR” («ОТКРЫТЬ ВОЗДУХ») и  “TANK” («БАЧОК»),

- СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА: установите выключатели в положение “CLOSE AIR” («ЗАКРЫТЬ ВОЗДУХ»)  и “LINE” («ЛИНИЯ»),

Заполнение бачка

Когда вода в бачке заканчивается, нужно действовать следующим образом:

- выключите систему: установите выключатели в положение “LINE” («ЛИНИЯ»)   и “CLOSE AIR” («ЗАКРЫТЬ ВОЗДУХ»)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время выполнения этой операции воздух под давлением, содержащийся в бачке, автоматически выйдет наружу.

. ВНИМАНИЕ!

- Снимите бачок, вывинчивая его против часовой стрелки (a) вплоть до его удаления

- Наливайте дистиллированную воду в бачок вплоть до его  максимального заполнения.

ВНИМАНИЕ!

- Для заправки используйте только дистиллированную воду с добавкой 600 млн-1 перекиси водорода (20 мл 3%-й перекиси водорода в 1 литре дистиллированной воды).

- Вновь установите бачок на место, вращая его по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что бачок завинчен надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ!

- Наполняйте только дистиллированной водой.

- В случае длительного отсутствия в кабинете (отпуск) необходимо, перед отъездом, полностью опорожнить бачок (a) от залитой  воды.

Чистка бачка

Бачок рекомендуется дезинфицировать периодически (по крайней мере, один раз в месяц) холодным способом, используя средство на основе парацетической* (???) кислоты, и действуя следующим образом:

- Снимите бачок со стоматологической установки и полностью опустошите его;

- Приготовьте раствор средства на основе парацетической кислоты, следуя инструкциям изготовителя;

- Наполните бачок до края раствором парацетической кислоты;

- Оставьте раствор парацетической кислоты внутри бачка в течение времени, указанного изготовителем.

- Освободите бачок от раствора парацетической кислоты;

- Ополосните бачок дистиллированной водой;

- Наполните бачок дистиллированной водой, можно добавить к ней 600 млн-1 перекиси водорода (20 мл 3%-й перекиси водорода в 1 литре дистиллированной воды);

- Вновь установите бачок в надлежащее место на стоматологической установке.

8.Принадлежности

## 8.1 Светильник

### 8.1.1. Применение

Рукоятка переключателя (позади крышки )

- Левое положение – сильный свет；

- Правое положение – слабый свет；

- Промежуточное положение - выключено

### 8.1.2. Описание светильника:

- Светильник связан с гидроблоком посредством шарнирного кронштейна, который позволяет располагать его в наиболее удобной для оператора зоне.

- Краткое описание светильника:

a) трехсекционный переключатель

b) The operating lamp brief description:??

c) прозрачная крышка

ВНИМАНЕ!

ПОВЕРХНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА - ГОРЯЧАЯ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Более подробная информация о светильнике находится в прилагаемой инструкции.

# 9. Условия установки

- При распаковке оборудования убедитесь, что контейнер находится в положении, соответствующем нарисованным стрелкам.

- Прим монтаже стоматологической установки AM6015* (включая стоматологическое кресло) следует обеспечить достаточное внутреннее пространство. Расстояние между длиной и шириной площадки, предназначенной для установки, и самим оборудованием, не должно быть меньшим, чем указано на рисунке

- Высота между потолком и полом не может быть меньшей, чем 2.5 м.

- разместите все подводы для воды, для воздуха, сливную трубу, розетку

электропитания в местах согласно рисунку справа

- Технические  характеристики и высота над полом

притоковой, всасывающей и сливной труб следующие：

притоковая труба：φ15mm(1/2”)

высота над полом：40mm

винтовая резьба сопла：G1/2”

всасывающая труба：φ15mm(1/2”)

высота над полом：40mm

винтовая резьба сопла：G1/2”

сливная труба: φ15mm(1/2”)

высота над полом：80mm

- Электропитание к каждой установке подается

через 2mm2 трехжильный кабель, его длина вне

трубы - 400mm.

# 10. Обслуживание

Предварительное обслуживание.

Фирма Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd, в качестве производителя стоматологических установок, в соответствии со стандартами I.E.C. 60601-1 (второе издание), I.E.C. 62353 и стандартом MDD 93/42, и последующими модификациями, происходящими в отношении медицинских приборов, предписывает, что контроль за предварительным обслуживанием, прописанным в Книжке по гарантии и обслуживанию, приложенной к стоматологической установке, осуществляется уполномоченным техническим персоналом, как минимум один раз в 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

Возможные ремонты, модификации или несанкционированные вмешательства в конструкцию, произошедшие в течение гарантийного периода, осуществленные персоналом, не уполномоченным фирмой Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd., означают потерю самой гарантии.

Контроль безопасности.

В соответствие со стандартом IEC 62353 контроль безопасности, прописанный в Книжке по гарантии и обслуживанию, приложенной к стоматологической установке, должен осуществляться с периодичностью, продиктованной местными действующими нормативами; в отсутствие специальных указаний, фирма Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd, как производитель стоматологических установок, предлагает производить контроль как минимум каждые 24 месяца с момента установки и после каждого случая ремонта/актуализации электрических частей, питающихся напряжением от сети.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных предписаний может вызвать снятие ответственности со стороны производителя в отношении возможных повреждений или плохого функционирования аппаратуры.

10.1. Обслуживание инструментов

Инструкции по обслуживанию инструментов прилагаются к каждому инструменту.

ВНИМАНИЕ!

Операции по обслуживанию инструментов следует выполнять при

выключенной аппаратуре.

10.2. Чистка фильтров хирургического отсоса

Эту операцию следует выполнять ежедневно после окончания рабочего дня.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением операции наденьте перчатки!

Действуйте следующим образом:

• извлеките фильтр (d), по одному:

• прочистите/ замените фильтр;

• вновь установите фильтр.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением этой операции удалите остатки грязи в гнезде фильтра*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы при извлечении фильтра из него не стекала жидкость и прочие выделения, рекомендуется выполнять вышеуказанные операции при работающей канюле.

10.3. Хирургический отсос

Хириругический отсос нужно чистить и дезинфицировать с помощью соответствующего этому применению средства (смотри параграф 6.3).

По окончании каждого хирургического вмешательства

- Отсосать с каждой использованной канюлей приблизительно пол-литра раствора, приготовленного с выбранным дезинфицирующим средством.

- Стерилизовать терминалы – держатели канюль в автоклаве  до температуры 135°C (2 бара), минимальное время 15 мин.

По окончании рабочего дня

- Отсосать с каждой канюлей 1 литр воды, чередуя воду и воздух (держа канюлю попеременно то погруженной в воду, то вне воды).

- По окончанию полоскания водой, отсосать с каждой использованной канюлей приблизительно пол-литра раствора, приготовленного с выбранным дезинфицирующим средством.

ВНИМАНИЕ!

Применение любого дезинфицирующего средства должно осуществляться с соблюдением указаний, данных производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По окончании работ по дезинфекции рекомендуется отсосать один воздух, чтобы высушить весь узел аспирации (5 минут).

Каждые 15 дней

- Очистить чашу сепаратора и зонды, используя неабразивную губку и нейтральное чистящее средство.

- Очистить дренажный клапан чаши сепаратора, используя специальный ершик.

Один раз в год

Со стороны техника: проверка сифонов и сливов, проверка всех внутренних труб, пластмассовых и резиновых деталей, подверженных старению.

Перед тем, как отлучиться из кабинета на несколько дней

Включить отсос и дать ему поработать 20-30 минут, не всасывая жидкости. Аспирационный блок полностью высушится. Таким образом, удастся избежать формирования солей, обусловленных влажностью и основными веществами. Такие соли могут порой привести к заклиниванию клапана и, как следствие, к блокировке сепаратора.

11. Упаковка

Размеры: 1400 x 1100 x 1225 высота

Вес: 200 кг

11.1. Транспортирование и складирование

На наружной части деревянной упаковки приведены указания по складированию, транспортированию и распаковке.

ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте следующие указания.

1) Транспортируйте и складируйте только в направлении, указанном стрелками.

2) Избегайте ударов.

3) Защищайте от влажности

4) Не используйте крюки для перемещения.

5) На бирке указаны условия окружающей среды для складирования:

• температура от -10° до 70 °C

• относительная влажность от 10 до 90

• атмосферное давление от 500 до 1060 гПа

# 12. Решение проблем

КРЕСЛО

| ПРОБЛЕМА | ВОПРОС | МЕРЫ |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания в сети |
| Кресло не двигается | Напряжение питания в сети правильное? | Проверьте питание в сети при помощи мультиметра или другого подходящего прибора |
|  | Прибор включен в сеть? | Вставьте штепсель в розетку. |
|  | Индикаторная лампочка общего выключателя горит? | Включите выключатель питания |
|  |  | Выключите общий выключатель питания, вытащите штепсель питания из розетки, и удостоверьтесь, что главный предохранитель работает, в противоположном случае замените его согласно инструкции. |
|  | После включения выключателя слышится звук «ду-ду»? | Сбой в работе электронной платы. Обратитесь к авторизованному дилеру или к производителю. |
|  | Кресло и стоматологическая установка прочно подсоединены к розетке? | Убедитесь в наличии прочного соединения. |
|  | Блокирующий выключатель наконечника отсоединен? | Установите его в положение нормально разомкнутого (N.O.) |
|  | Если все вышеуказанное в порядке, методично проверьте все другие аспекты функционирования кресла.. |  |
| Подъем и опускание кресла |
| Кресло не поднимается | Не перегружено ли кресло? | Снизьте нагрузку на кресло до величины, меньшей, чем максимально дозволенная, согласно инструкции по эксплуатации. |
|  | . | Сбой в работе электронной платы. Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю |
| Кресло не опускается | Микровыключатель безопасности активен в связи с наличием препятствия? | Удалите препятствие. |
|  |  | Сбой в работе электронной платы. Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю. |
| Спинка кресла |
|  |  | Сбой в работе электронной платы. Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю. |
| Операции запоминания |
| Все ручные операции осуществляются надлежащим образом, но запоминающая позиция не сохраняется. | Процесс запоминания проводился согласно инструкции? | Внимательно прочитайте инструкцию. |
|  | При нажатии клавиши запоминания, звуковой сигнал, после запоминания, звучит двумя длинными гудками? | Переключатель запоминания или кабель подсоединения клавиши памяти разомкнуты.. |
|  |  | Сбой в работе электронной платы..Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю |

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Наконечник |
| Слабая мощность работы | Носик в порядке? | Установите новый носик |
|  | Подшипник в порядке? | Установите новый подшипник |
|  | Должное ли давление? | Окалибруйте давление |
|  | Внутренняя трубка для подвода воздуха наконечника блокирована? | Прочистите |
|  | . | Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю |
| 2. Наконечник работает с непостоянной скоростью. | Давление правильное? | Отрегулируйте давление |
|  | Засорился фильтр? | Прочистите фильтр. |
|  | Аспирационный шланг согнут? | Распрямите шланг |
|  | Клапан отсоса воздуха открыт полностью? | Откройте клапан. |
|  |  | Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю. |
| 3. Жизненный цикл наконечника ниже ожидаемого | Давление в наконечнике ожидаемое? | Откалибруйте давление |
|  | В выпускаемом воздухе присутствует вода? | Слейте воду |
|  | Смазка осуществлялась согласно требованиям? | Осуществите смазку согласно требованиям. |
|  | Бор и/или инструмент правильно установлены? | Осуществите калибровку. |
|  | Операции проводятся правильным образом? | Улучшите выполнение рутинных операций. |
|  | . | Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю |
| 4. Вода не вытекает из наконечника | Засорился носик наконечника? | Прочистите |
|  | Кран регулировки подачи спрея открыт и работает нормально? | Отрегулируйте |
|  | Клапан управления водой на столике с инструментами в порядке? | Проведите ремонт |
|  |  | Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю. |
| 5. Вытекание воды из наконечника невозможно проконтролировать. | Клапан управления водой на столике с инструментами в порядке? | Проведите ремонт |
|  | Пневматический выключатель, который включает наконечник, работает правильно? | Почините его |
| 6. Спрей не работает правильно | Застопорилась головка? | Прочистите |
|  | Кран регулировки спрея открыт и работает нормально? | Отрегулируйте его |
| Трехфункциональный шприц-пистолет |
| 1. Вода не выходит из шприц-пистолета. | Приточный шланг заблокирован? | Примите необходимые меры |
|  | Отток воды в порядке? | Отрегулируйте |
| 2. Шприц-пистолет разбрызгивает воду. | Воздушный фильтр погружен в слишком большое количество воды? | Слейте лишнюю воду |
|  | Носик установлен правильно? | Переустановите |
|  | Прокладка установлена правильно? | Откалибруйте |
|  | Главный клапан плохо работает? | Замените его |
| Отсос воды |
| 1. Никакого отсоса | Фильтр надежно закрыт? | Отрегулируйте |
|  | Давление воды достаточное? | Отградуируйте давление |
|  | Водяной шланг закупорился? | Прочистите |
|  | Водяной фильтр чистый? | Прочистите |
|  | Электромагнитный клапан свободен от загрязнений? | Удалите возможные загрязенния |
|  | Генератор вакуума работает нормально? | Прочистите |
|  | Шланг оттока согнут? | Исправьте или замените шланг |
| Отсос воздуха |
| 1. Недостаточный отсос | Фильтр надежно закрыт? | Отрегулируйте |
|  | Давление воды достаточное? | Окалибруйте давление |
|  | Водяной шланг закупорился? | Прочистите |
|  | Водяной фильтр чистый? | Прочистите |
|  | Электромагнитный клапан свободен от загрязнений? | Удалите возможные загрязнения |
|  | Генератор вакуума работает нормально? | Прочистите |
|  | Шланг оттока согнут? | Исправьте или замените шланг |
| Негатоскоп |
| 1. Негатоскоп не работает. | Электропитание подсоединено правильно? | Проверьте соединение |
|  | Предохранитель на плате питания негатоскопа сгорел? | Замените предохранитель |
|  | Лампочка правильно подсоединена к цоколю? | Подсоедините правильно |
|  | Сбой в работе электронной платы | Замените плату |
| Поворотный кронштейн |
| 1. Кронштейн столика с инструментами не блокируется автоматически. | Пружина в правильном положении? | Отрегулируйте |
|  | Пружина износилась? | Замените пружину |
|  | Клапан запуска пневматического тормоза работает нормально? | Проверьте |
|  | Клапан запуска пневматического тормоза работает нормально? | Проверьте |
|  | Запорный клапан пневматического тормоза работает нормально? | Замените |
| Нагреватель воды |
| 1. Нагреватель не нагревает воду | Предохранитель нагревателя работает нормально? | Проверьте |
|  | Световой индикатор нагревателя включен? | Проверьте |
|  | Внутренний резистор нагревателя работает нормально? | Замените резистор |
| Предохранитель |
| 1. . При включении прибора предохранитель выходит из строя | Характеристики предохранителя верные? | Замените на предохранитель с правильными характеристиками |
|  | Нет ли короткого замыкания в клемме? | Проверьте |
|  | Нагревательный элемент нагревателя работает нормально? | Замените резистор |
|  |  | Обратитесь к авторизованному дилеру или к изготовителю. |

# 13. Технические данные.

| Номинальное напряжение: | 230 В~ |  | Давление подачи воды: | 2-3 бар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная частота: Потребляемая мощность: | 50/60 Гц 1 КВт |  | Пропускная способность подачи воды: | 10 л/мин |
|  |  |  | Потребление воды: | 2 л/мин |
| Подсоединение воздуха: | 1/2 GAS |  | Жесткость воды: | 60 мг/л |
| Давление подачи воздуха: | 5-8 бар |  | Подсоединение слива: | ø50 мм |
| Пропускная способность выпуска воздуха: | 75 л/мин |  | Пропускная способность слива: | 10 л/мин |
| Подсоединение воды: | 1/2 GAS |  | Наклон отводящей трубы: | 10 мм/м |
|  |  |  | Подсоединение отсоса: | ø25 мм |
|  |  |  | Вакуум(минимум): | 65 мбар |
|  |  |  | Пропускная способность вакуума: | 450 л/мин |
|  |  |  | Знак утверждения: | CE 0499 |
|  |  |  | Электрическая установка соответствует: | I.E.C. 60364-7-710 |

Предохранители

| Φ6×30 | F | 5A | 250В | ОБЩЕЕ ПИТАНИЕ | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ5×16 | F | 1,5A | 250В | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПЛАТА | ВХОД | 230В |
| Φ5×16 | F | 5A | 250В | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПЛАТА | ВЫХОД | 9В |
| Φ5×16 | F | 5A | 250В | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПЛАТА | ВЫХОД | 12В |
| Φ5×16 | F | 5A | 250В | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПЛАТА | ВЫХОД | 13В |
| Φ5×16 | F | 5A | 250В | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПЛАТА | ВЫХОД | 24В |

# 14. Размеры

## 14.1  Нижняя подача инструментов

## 14.2 Верхняя подача инструментов (Континентальная версия)

# 15. Протокол обслуживания стоматологических установок AM6015

| КОГДА | ЧТО | КАК | ССЫЛКА НА ПАРАГРАФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Перед началом работы | Слить конденсат компрессора | / | Параграф 9.2 |
| После каждой обработки | Угловой наконечник | Стерилизация в автоклаве, чистка, смазка и стерилизация или наружная дезинфекция. | Обращайтесь к документации, приложенной к наконечнику |
|  | Турбинка | Стерилизация или наружная дезинфекция. | Параграф 5.4 |
|  |  | Смазать смазкой Lubrimed. |  |
|  | Микромотор | Наружная дезинфекция. | Параграф 5.5 |
|  | Скалер | Стерилизация или наружная дезинфекция. | Параграф 5.6 |
|  | Шприц-пистолет | Стерилизация или наружная дезинфекция. | Параграф 5.3 |
|  | Шланги хирургического отсоса | Всосать каждой использованной канюлей приблизительно пол-литра раствора, приготовленного с использованием выбранного дезинфицирующего средства. | Параграф 9.4 |
| По мере необходимости | Плевательница | Очистить с помощью чистящих средств, подходящих для керамических поверхностей. | Параграф 7.1 |
|  |  | Не применять кислоты или абразивные продукты. |  |
|  | Светильник | Обращайтесь к поставленной вместе с прибором документации. | / |
|  | Поверхности с нанесенным покрытием и обивка кресла | Очистить с помощью подходящего дезинфицирующего средства, следуя инструкциям изготовителя. Разбрызгать дезинфицирующее средство на тряпочку ли марлю. | Параграф 1.4 |
|  |  | Не применять кислоты или абразивные продукты. |  |
| По окончании рабочего дня | Фильтр плевательницы | Промыть фильтр в проточной воде. | Параграф 7.1 |
|  |  | Содержание фильтра нужно утилизировать отдельно. |  |
|  | Фильтр хирургического отсоса | Проверить фильтр и заменить его в случае падения силы отсоса. | Параграф 9.3 |
|  | Шланги хирургического отсоса | Очистить фильтр терминала слюноотсоса. | Параграф 9.4 |
| Каждую неделю | Сепаратор CATTANI | Очистить чашу сепаратора, очистить клапан чаши и зонды. | Параграф 9.5 |
| Каждый месяц | Чаша рециркуляции воздуха турбинки | Очистить чашу регенерации воздуха, расположенную под столиком врача*** | / |
| Каждые 6 месяцев | Главный водяной фильтр | Очистить фильтр | / |
| Ежегодно | Кресло | Обратиться в службу сервиса для проведения общей проверки. | / |
|  | Редуктор воздуха | Очистить фильтр. | / |

Suzhou Victor Medical Equipment Co.Ltd

No. 85 Suli Road, Suzhou City, Jiang Su Province

Teл.+86 512-65657989 (Китай); +86 512-65657985 (Отдел продаж); +86 512 65657950 (Послепродажное обслуживание);

Факс: +86 512 65623770

E-mail:victor@victordentalequipment.com

http://www.gonglifu.com

# Text boxes

AM6015

0197

RU

2

9

5

1

3

4

6

8

7

10

14

16

15

13

11

12

13

10

14

17

11

12

2

8

9

5

1

3

4

6

7

15

16

а

H

a

A

А

A

Установка положения ”1”

Установка положения ”2”

Установка положения ”3”

Кнопка вкл/выкл

Нагреватель

Ополаскиватель

Подача воды в стакан

Подъем сиденья

Опускание сиденья

Подъем спинки

Опускание спинки

Автоматическое возвращение

Включение негатоскопа

Пульт управления Верхняя подача инструментов

Пульт управления

Нижняя подача инструментов

Главная

Педаль управления

Главная

педаль

управления

Переключатель

функций

Только воздух

Воздух и вода

стандарт

опционно

d

a

e

c

b

A

f  g

a

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ в основании кресла

B

A

B

a

b

c

h