HELPADENT

Портативная стоматологическая установка

/MGF, Италия/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Новая безмасляная мобильная установка с воздушным ресивером из нержавеющей стали Портативная установка MGF MINI HELPADENT.

Компактная и легкая вес 16 кг

Размеры, мм 260*400*400

Безмасляный компрессор на 50 л/мин под давлением 5 бар емкость объемом 3 л из нержавеющей стали в комплекте с 2 турбинными шлангами стандарт Midwest и пистолетом вода-воздух бутылка объемом 1 л  уровень шума - 53 дБ

Технические характеристики

| кВт | Hp | дБ/1m | Вольт/гц | 220В/60Гц 110В/60Гц | л / гал | кг / lb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,65 | 0,9 | 53 | 230/50 hz | +-4% | 3 / 0,79 -INOX | 16 / 35 |

ДИАГРАММА СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ ХЕЛПАДЕНТ

Воздух , подаваемый компрессором при 6 бар - 80 бар (фунтов на квадратный дюйм), поступает в небольшой регулятор системы, чтобы выйти из нее при давлении около 2,2 бар - 30 бар (фунтов на квадратный дюйм). Прежде, чем поступить в бутылку, он проходит через 3-канальный селектор.
На выходе из бутылки будет вода и воздуха под давлением на инструменты (пистолет и наконечник).

ВНИМАНИЕ

При использовании автономных систем водоснабжения, пластиковые бутылки всегда должны быть проверены на наличие повреждений до их использования. Если бутылка повреждена каким-либо образом, ее следует заменить.
Бутылки никогда не следует мыть в посудомоечной машине. Давление воздуха в бутылке не должно превышать 40 фунтов на квадратный дюйм.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВОК ХЕЛПАДЕНТ

Все элементы управления на MT520 наконечниками расположены на боковой и передней
панелях. Рисунок А показывает расположение и определяет функции этих элементов управления.

1- манометр крутящего воздуха
Показывает давление пневмопривода на наконечнике

2 выбор наконечника 
Используется для выбора наконечника 1 или наконечника 2.
Поверните переключатель по направлению к соответствующему номеру

3-охлаждающая воды вкл / выкл
Активизирует системы охлаждения наконечника водой.
Поверните переключатель до активации системы.

4- управление потоком охлаждающей

Допускает корректировки для наконечников.
Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы увеличить поток,
против часовой стрелки, чтобы уменьшить

.
Изображение B показывает регулирование винтов:

5- управление крутящим давлением воздуха 
Позволяет адаптировать наконечники к  рекомендуемому рабочему давлению производителя.
Включите регулировочного винта по часовой стрелке, чтобы увеличитьпоток, против часовой стрелки для уменьшения.

Рисунок B показывает ручной держатель наконечника и сборку держателя пистолета

6 – управление рабочего  давления воды 
Позволяет адаптировать наконечники к  рекомендуемому рабочему давлению производителя.
Включите регулировочного винта по часовой стрелке, чтобы увеличитьпоток, против часовой стрелки для уменьшения.

7 - Шприц
8-наконечник 1
9 наконечника 2
Оба наконечника 1 и 2 оснащены соединением Midwest

педаль управления
Регулирует подачу воздуха и воды для активного наконечника. Для работы сильно давить на педаль для привода воздуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИЙ ВОДЫ
ежедневно
Самый удобный способ для поддержания водяного контура HELPADENT устройство использовать пустые и сухие бутылки после отключения устройства от питания и отключения от давления

Подключите устройство к сети питания и подождите, пока устройство достигнет рабочего давления (6 BAR-80 фунтов на квадратный дюйм).
Позвольте сухому воздуху проходить в водяной контур до тех пор, пока из шприца и наконечника будет выходить только воздух.
После этого, отключить устройство HELPADENT от питания и давления

Убедитесь, что в водяной линии нет застоя жидкости.
еженедельно
Сделать эти операции, как описано выше, каждую неделю или после долгого времени не использования HELPADENT , добавляя раствор воды и дезинфицирующих средств в соответствии с рекомендациями производителями в дезинфицирующуу бутылку.

Внимание
Использование некоторых средств очистки и дезинфекции может привести к повреждению или повлиять на производительность техники. MGF гарантия не распространяется на повреждения оборудования в результате Использование таких агентов. Всегда следуйте рекомендациям производителей