ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 	FOSHAN COXO Medical Instruments Co. Ltd

(Фошан «COXO»Медикал Инструментс Ко. Лтд)

Адрес: 21, Вулфенг Си Роуд, Фошан, Гуандун, Китай

Велканг Лтд.

Адрес: Номер «В», 29, Харли-Стрит, Лондон, W1G9QR, Великобритания

СОХО®

Ускоритель отбеливания зубной эмали

ИНСТРУКЦИЯ

С-Брайт – II

С-Брайт – II b

ФОШАН «СОХО» МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД.

СОДЕРЖАНИЕ

Целевое назначение/показания	1

Введение	1

Принцип действия	1

Характеристики	1

Неблагоприятные реакции	1

Меры предосторожности	2

Техническое описание	3

Комплектация	4

Установка	5

Порядок работы	6

Руководство к пульту дистанционного управления	8

Процедура обработки	9

Меры предосторожности	10

Применимость процедур	10

Устранение неполадок	11

Обслуживание и ремонт	11

Гарантия	12

Условные обозначения	13

Целевое назначение/показания

Ускоритель отбеливания зубной эмали С-Брайт – II использует сильное голубое светодиодное излучение с особой длиной волны (в диапазоне 420 – 490 нм); это излучение активизирует отбеливатель зубной эмали, который окисляет пигментные пятна как на поверхности зуба, так и в глубоких слоях дентина, обеспечивая эффект отбеливания зуба.

Введение

Поздравляем Вас с покупкой С-Брайт – II! Прежде, чем использовать данный товар, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией по установке, применению и уходу. Сохраняйте настоящую инструкцию в качестве справочного пособия по использованию Вашего ускорителя отбеливания зубной эмали.

Принцип действия

Ускоритель отбеливания зубной эмали С-Брайт использует сильное голубое и фиолетовое светодиодное излучение с особой длиной волны (в диапазоне 420 – 490 нм); это излучение активизирует отбеливатель зубной эмали, который окисляет пигментные пятна как на поверхности зуба, так и в глубоких слоях дентина, обеспечивая эффект отбеливания зуба.

Характеристики

- Изысканный дизайн и конструкция в форме настольной лампы.

- Тонкую гибкую подставку можно согнуть в любое положение.

- Уникальная полукруглая форма головки, верхние и нижние зубы отбеливаются одновременно.

- 3-х светодиодное мощное излучение, охлаждение при помощи вентилятора.

- Благодаря использованию двух разных видов светодиодов, широкий спектр излучения подходит для большего количества брендов отбеливающих зубных гелей.

- Регулируемый таймер на 5 – 30 минут с цифровым индикатором и аудиосигналом.

- Установка при помощи высокочувствительного инфракрасного пульта дистанционного управления.

- Светодиодный экран показывает всю информацию, управление чрезвычайно простое.

- В наличии интегрированный тип.

Неблагоприятные реакции

Не выявлены.

1
Меры предосторожности

Перед применением пользователь должен определить пригодность товара для использования в соответствии с целевым назначением. Пользователь берет на себя все риски и ответственность в связи с таким использованием.

- Ускоритель отбеливания зубной эмали С-Брайт – II должен использоваться только практикующим специалистом, имеющим надлежащую лицензию.

- Производитель не несет ответственности за неправильное функционирование, повреждение или случаи нанесения телесных повреждений в связи с неправильным обслуживанием или ремонтом ускорителя отбеливания зубной эмали сторонними организациями.

- Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует предусмотренному диапазону напряжения. Несоответствие напряжения может вывести прибор из строя и причинить вред пациенту и /или сотруднику.

- После установки пользователь должен проверить стабильность оборудования. Мы не рекомендуем использование С-Брайт – II для пациентов с вживленным кардиостимулятором (или другим электроприбором), из соображений безопасности.

- Не погружайте С-Брайт – II ни в какие жидкости.

- С-Брайт – II следует хранить при нормальной температуре (ниже 70°С) и влажности.

- Не использовать вблизи воспламеняющихся веществ.

- Не смотреть на свет без защитных очков: это опасно для глаз. Во время работы пациент должен надеть защитные очки, чтобы избежать вредного воздействия на глаза.

- Угол изгиба при использовании не должен превышать 90° или легко достигаемого изгиба, в противном случае возможен шум в будущем.

2

Техническое описание

Ускоритель отбеливания зубной эмали С-Брайт – II относится к следующей категории медицинского оборудования:

- Класс защиты от поражения электрическим током:		Класс II

- Защита от поражения электрическим током			Тип Б

- Период беспрерывной работы

- Защита от проникновения жидкостей	не защищен

- Температурный режим:		Рабочая температура:	+10°С - +40°С

Температура хранения:	- 20°С - +70°С

- Относительная влажность 		от 10% до 90%, неконденсирующаяся влажность

Технические данные:

- Потребляемое электропитание: 120-240В, переменный ток, 50/60 Гц

- Световой ресурс: светодиоды высокой мощности - 3.

- Длина волны: 420 – 490 нм

- Интенсивность света: 3-х кратная интенсивность, макс. > 3000 мВт/см2

- Регулируемый таймер: 5-30 минут

- Максимальный радиус действия: 50 см

- Высокий уровень постоянства светодиодного выхода:

| Расстояние между зубами и световым излучателем (мм) | Уровень постоянства светодиодного выхода (п. 1 – п. 3) |
| --- | --- |
| 10 мм | Свыше 95 % |
| 20 мм | Свыше 90 % |
| 40 мм | Свыше 80 % |
| 50 мм | Свыше 75 % |

3

Комплектация

| 1 | Прибор С-Брайт – II / С-Брайт – II b | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сетевой адаптер | 1 шт |
| 3 | Защитные очки | 2 шт |
| 4 | Манжета | 10 шт |
| 5 | Пульт дистанционного управления | 1 шт |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| 7 | Пластиковая прокладка | 1 шт |
| 8 | Пластиковое полукольцо | 2 шт |
| 9 | Часть фиксирующего кольца | 2 шт |
| 10 | Шурупы с шестигранной головкой | 4 шт |

Примечание: позициями 7, 8,9 10 комплектуется только прибор С-Брайт – II b.

4

С-Брайт – II b

Установка

|  | 1. Зажмите основной кронштейн прибора двумя частями фиксирующего кольца, поместив пластиковые полукольца между ними. |
| --- | --- |
|  | 2. Зафиксируйте четырьмя шурупами с шестигранной головкой. |
|  | 3. Поместите прибор С-Брайт – II b в отверстие фиксирующей подставки. |
|  | 4. Подсоедините разъем сетевого адаптера и зафиксируйте движением против часовой стрелки. |

5

Порядок работы

Подключение ускорителя отбеливания зубной эмали:

Подключите Ускоритель отбеливания зубной эмали к сети согласно схеме:

Подключение к сети прямого тока

(прямой ток 12В/ 3А)

| подключение при креплении на стационарной поверхности | подключение при креплении на кронштейне стоматологического оборудования |
| --- | --- |

Порядок работы Ускорителя отбеливания зубной эмали:

- Кнопка «POWER» («СЕТЬ»): нажмите кнопку «СЕТЬ», выбрав положение on («включено»)/ off («выключено»); нажмите кнопку «START» («СТАРТ») для начала/окончания работы.

- Кнопка «PAUSE» («ПАУЗА»): нажатием кнопки «ПАУЗА» во время работы можно остановить отсчет времени и выходной световой сигнал, на дисплее светодиодного индикатора будет высвечиваться оставшееся время отбеливания.

- Кнопка «TIME» («ВРЕМЯ»): используйте кнопку «ВРЕМЯ» для установки времени отбеливания до начала работы: установка «добавить/сократить» на 5 минут, диапазон установки времени от 5 до 30 мин.

- Кнопка «LIGHT» («СВЕТ»): используйте кнопку «СВЕТ» для установки светового индикатора режима отбеливания до начала работы: установка одного из трех режимов: «LOW»(«НИЗКИЙ»), «MID»(«СРЕДНИЙ»), «HIGH»(«ВЫСОКИЙ»).

6

|  |  | Инфракрасный порт пульта дистанционного управления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дисплей светодиодного индикатора (время отбеливания) |
|  |  | Световой индикатор режима отбеливания |
| Кнопка «LIGHT» («СВЕТ») |  |  |
| Кнопка «TIME» («ВРЕМЯ») |  |  |
| Кнопка «PAUSE» («ПАУЗА») |  | Кнопка «START» («СТАРТ») |
|  |  | Кнопка «POWER» («СЕТЬ») |

7

Руководство к пульту дистанционного управления

| Кнопка «POWER» («СЕТЬ»): on («включено»)/ off («выключено») |  | Кнопка «CALL» («ВЫЗОВ») |
| --- | --- | --- |
| Кнопка «TIME» («ВРЕМЯ») (+) |  |  |
| Кнопка «LIGHT» («СВЕТ»)(-) |  | Кнопка «LIGHT» («СВЕТ»)(+) |
|  |  | Кнопка «MINUTE» («МИНУТЫ») (-) |
| Кнопка «PAUSE» («ПАУЗА») |  | Кнопка «START» («СТАРТ») |

- Кнопка «CALL» («ВЫЗОВ»): проинструктируйте пациента нажимать эту кнопку в случае необходимости вызвать Вас в любой момент во время процедуры. при нажатии этой кнопки прибор издает громкий звуковой сигнал; для отключения сигнала следует повторно нажать кнопку «CALL» («ВЫЗОВ»).

- Кнопка «TIME» («ВРЕМЯ»): устанавливайте кнопками  время отбеливания в режиме паузы: «добавить/сократить» время на 1 минуту, диапазон установки времени от 5 до 30 мин.

- Кнопка «LIGHT» («СВЕТ»): используйте кнопки  для установки светового индикатора режима отбеливания до начала работы: установка одного из трех режимов: «LOW»(«НИЗКИЙ»), «MID»(«СРЕДНИЙ»), «HIGH»(«ВЫСОКИЙ»).

Примечание: Эффективная дистанция действия пульта дистанционного управления – 5 м, угол приема – ок. 45°.

8
Процедура обработки

- До начала работы стоматолог должен произвести осмотр ротовой полости и провести беседу с пациентом.

- Оценить и задокументировать оттенок зубов пациента до процедуры отбеливания. Возможно также зафиксировать оттенок зубов пациента до процедуры отбеливания, сфотографировав их.

- Отполировать поверхность зубов пастой на основе порошка пемзы, разведенной небольшим количеством воды. Дать пациенту возможность прополоскать рот и высушить поверхность зубов.

- Ввести расширитель губ и убедиться, что он не доставляет пациенту дискомфорта.

- Ввести абсорбирующие ватные тампоны с внутренней стороны щеки, смазать поверхность губ маслом, надеть салфетку.

- Нанести на десну защитную зубную прокладку толщиною 2-4 мм и дополнительно 0,5 мм под десну. Стоматолог и пациент должны надеть защитные очки. Отрегулировать положение лампы вертикально по отношению к поверхности зубов пациента. Включите «сеть» предварительно на 10 – 30 секунд для затвердевания защитной зубной прокладки. Включите свет, направив его на зубы, чтобы убедиться, что прокладка застыла настолько, чтобы защитить десны.

- Смешайте перекись водорода с отбеливающим порошком до образования пасты (паста не должна стекать или капать со щетки).

- Нанесите отбеливающий гель (пасту) на поверхность 16 или более сухих зубов слоем толщиной 2 – 3 мм.

- Отрегулируйте положение ускорителя отбеливания зубной эмали и выберите нужный режим (интенсивность света и время, соответственно).

- Предположим, время обработки – 8 или 10 минут. Включите свет. Прибор отключится автоматически по истечении установленного времени и подаст трехкратный сигнал об окончании. Извлеките лампу и удалите отбеливающий гель. При необходимости удалите остатки геля при помощи ватных шариков. Полоскание не требуется.

- Повторите шаги 7 – 10 дважды для проведения второго и третьего циклов.

- Как правило, трех циклов обработки достаточно для получения заметного результата.

- По завершении периода обработки отбеливающий компонент отсасывается и выполаскивается. Затем удаляется защитная зубная прокладка и любые другие изолирующие материалы или приспособления. Пациент может прополоскать ротовую полость.

- По завершению отбеливания, стоматолог должен повторно произвести оценку оттенка зубов пациента, чтобы определить, каков эффект отбеливания зубной эмали. Стоматолог должен также задокументировать результат после отбеливания, также сделав фотографию.

9

Меры предосторожности:

- Избегайте употребления напитков и продуктов, содержащих красители или пигменты (черный чай, кофе, вино, курение) в течение 2 – 3-х дней после процедуры отбеливания.

- При чувствительности зубов избегайте холодных или горячих напитков в течение первых 24-х часов.

- Для лучшего результата рекомендуется каждый сеанс отбеливания разделить на три процедуры (30 минут на процедуру).

- Если пациент чувствует боль или дискомфорт от процедуры или препарата, боль пройдет в течение 1-2 дней.

Применимость процедур:

Ускоритель отбеливания зубной эмали С-Брайт – II и С-Брайт – II b подходит всем желающим отбелить зубную эмаль, в том числе, людям с изменением цвета зубов вследствие курения, употребления чая или кофе. Он также отбеливает зубы, если потемнение эмали вызвано тетрациклином, фторидами или врожденным изменением цвета.

10
Устранение неполадок

Если происходит сбой в работе прибора, попробуйте устранить проблему, следуя нижеприведенной таблице. Если устранить неполадку не удается, обратитесь к нашему дилеру для получения дальнейших инструкций и помощи.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | Плохое соединение сетевого шнура | Проверьте соединение сетевого шнура |
|  | Сетевой выключатель находится в положении «Off» («Выкл») (на тыльной стороне прибора) | Включите сетевой выключатель |
|  | Сбой в работе адаптера | Обратитесь к нашему дилеру |
|  | Сбой в работе прибора | Обратитесь к нашему дилеру |
| На дисплее высвечивается «Е 1» | Сбой электропитания | Проверьте подключение к сети / адаптер |
| На дисплее высвечивается «Е 2» | Выход из строя светодиода | Обратитесь к нашему дилеру |
| На дисплее высвечивается «Е 3» | Вентилятор забит пылью и мелким мусором | Удалите мусор |
|  | Вентилятор не работает | Обратитесь к нашему дилеру |

Обслуживание и ремонт

Прибор не содержит частей, обслуживание которых пользователь должен производить самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом.

Перед первым использованием рекомендуется произвести очистку и дезинфекцию прибора.

Отбеливающий блок и силикагелевую насадку можно очищать спиртом или нейтральным моющим средством; не допускается применение щелочных и абразивных моющих средств.

11

Гарантия

Срок гарантии ускорителя отбеливания зубной эмали С-Брайт – II и С-Брайт – II b составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на аксессуары (силикагелевую насадку, защитные очки).

Гарантия действительна при нормальных условиях эксплуатации. В случае любых модификаций или случайных повреждений гарантия не действует.

Дефектное изделие мы отремонтируем или, по своему усмотрению, заменим. Настоящая гарантия заменяет все гарантии товарного состояния, пригодности к использованию по назначению или иных гарантий, выраженных в прямой форме или подразумеваемых. Мы не несем ответственности за любой ущерб и убытки, прямые, косвенные или иные, возникающие вследствие использования или невозможности использования изделия, описанного в настоящей инструкции.

12
Условные обозначения

На этикетке прибора используются следующие условные обозначения:

Оборудование Класса II

Рабочая часть типа B

Внимание, обратитесь к сопроводительной документации

Прямой ток

Сертифицировано согласно MDD93/42/EEC

Изготовитель

13